设备（项目）购置招标要求
	科室（章）
	麻醉科

	设备（项目）名称
	 高频电刀  1台； 输注工作站  1套；凝胶体位垫  1套；可视光棒  1台

	招标要求（技术参数、要求、配置要求等）
	高频电刀
1、适用范围：用于需要切割或凝血的各类外科手术，包括普外、骨科、心胸外科、泌尿外科、妇科、五官科、手外、整形、整容肛肠等，配合适附件还可应用于腹腔镜（单极）等内镜手术。

2、输出特性：输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），为一种综合型高频手术设备。

3、具有三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

4、★采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。
5、输出控制：可选择手控和脚控两种方式。

6、输出功率：单极≥350W，双极≥50W。

7、△间歇加载下连续使用，允许长时间开路和短路。

8、△中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。

9、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情况，立即发出声光报警。

10、★冷却方式：自然冷却，无风扇。

11、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

12、★可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

13、△脚踏开关连接：可连接双联脚踏开关，脚踏开关防水等级需达IPX8级。

14、△具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤。

15、输出功率稳定，有闭环控制。

16、安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》、《GB9706.4医用电气设备高频手术设备专用安全要求》、《YY0505医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》。

17、运行条件：

环境温度：5℃～40℃

相对湿度：≤80%RH

大气压力：86.0kPa～106.0kPa

输出模式：五种单极模式，一种双极模式，共六种模式。

单极切割模式≥四种：
19.1 纯切：功率0-350W 工作频率512KHZ 负载500Ω 

19.2混切1：功率0-250W 工作频率512KHZ负载500Ω 

19.3混切2：功率0-200W 工作频率512KHZ负载500Ω

19.4混切3：功率0-120W 工作频率512KHZ负载500Ω 

单极凝血模式≥一种

20.1单极凝：功率0-120W 工作频率512KHZ 负载500Ω

双极模式≥一种

21.1双极凝：功率0-50W 工作频率512KHZ 负载100Ω

配置：主机 1套（包含：电缆、说明书、保修卡、合格证、保险丝等），双联脚踏开关1只，手控刀1把，脚控刀1把，双极电凝镊1套，绝缘容器1只。

输注工作站

1、 基本要求:
1.1单套标准配置：一拖四（4个注射泵）；​

1.2产品须通过CFDA和CE等机构认证；

1.3质保期：≧3年，终身维护；

2、主要技术参数及配置：

2.1多通道工作站参数：

▲2.1.1输液工作站的每个组架能插入不少于3个输注模块，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。可实现长时间不间断的级联输液；

▲2.1.2扩展性：每2-5个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件，组合后单列最多可安装15台输注泵；

2.1.3组架只需要一根电源线中央集中供电；

2.1.4组架外侧具有输液管路和延长管路管理夹，避免管路缠绕；

2.1.5组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能（光报警颜色为红、黄、绿）；

2.1.6组架上的顶盖上配备有独立把手，安装固定快捷简单；

2.1.7组架上的顶盖上具有滴数传感器固定座，可以放置输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失；

2.1.8工作站组架内任意输注模块之间具备级联功能，满足连续输液功能需求；

2.1.9输液工作站配置要求：三槽位工作站组架2套、注射泵4个
2.3注射泵模块参数:
2.3.1自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml所有符合标准的注射器；

▲2.3.2 ≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式、级联模式（配合多通道输液工作站）； 

2.3.3序列模式可设置不少于10组序列；

2.3.4速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增；

2.3.5注射精度：≤±2%、机械精度：≤±0.5%；

2.3.6 可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进

2.3.7 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

2.3.8可以选择11档阻塞级别，动态显示管路的压力状态；

▲2.3.9触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

2.3.12更改速速时完全不需要中断输液；

2.3.14报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作； 

2.3.15阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

2.3.16夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

▲2.3.17界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

▲2.3.18具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；

2.3.19能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

2.3.20报警音量11级可调；

2.3.21内置药物库；

2.3.22记录最近不少于20次治疗方案；

2.3.23模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；

2.3.24具有USB接口；

2.3.25内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；

凝胶体位垫
适用范围：根据人的体形、利用特殊材料而专门设计制造，能更完善地固定病人的姿势，同时有缓解压痛，防止褥疮等作用。

成分：聚酯衬垫系凝胶类产品，主要化学成份为聚亚氨酯。
产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。

★与人体组织具有良好的生物相容性，不会产生毒性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告）

★产品阻燃性能好（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告）

★采用无毒无害材质（需提供该成品所对应的第三方ROHS REACH专业检测报告）

★产品可透过X射线（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告）

★产品防水性能好，防水等级可达PX8级（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告）。

★有良好的耐候性，热老化温度可达93度（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告）。

★通过ISO13485国际质量管理体系认证，CE认证。

采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。

凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，用透明胶一贴即可，不影响使用。

需既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态；

不蓄热，可防止褥疮的产生；

清洁、消毒、维护保养简单方便，可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。

16、配置：俯卧位头垫1个，尺寸23*20*14/11

心型头圈1个，尺寸29*28.5*7/3.3

手术床垫4个，尺寸50*23*1.5

开放式头圈1个，尺寸20*7*5
可视光棒

1.用于当患者的声门显露不完全时，辅助将气管插管插入患者气管内。

2.可用于成人及儿童。

3.可充电锂电池。

4.前端红光，通过光点引导插管。

5.导管长度：成人400mm，小儿350mm。与手柄配合使用时，距离 2cm 光照度应不低于 500Lux。

6.一次性使用无菌插管导入器与手柄之间的连接应牢固，在施加 5N 轴向静拉力作用下，能持续10s

7.插管导入器为可塑性材料制成 ，弯曲角度为 1200±10度，并可调节。

8配置：成人、儿童各一套。
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