安宁市第一人民医院人体成分分析仪购置项目

招标要求

●测量方法：8点接触式电极，生物电阻抗测量方法（ BIA )

●测量频率：1,5,50,250 kHz 

3、测量时间：约40秒

4、阻抗测量范围：20-1200Ω

5、重量测量范围：5-250 kg 

6、●测量项目：总水分，细胞内液，细胞外液，蛋白质，无机盐，体脂肪量，体重，肌肉量，去脂体重，骨骼肌肉量，身体质量指数，体脂肪率，腰臀比，内脏脂肪面积，节段肌肉量分析，体重控制，体型判定，营养评估，肌肉评估等。

7、●显示界面：不小于8" LCD 触摸式液晶屏，分辨率不小于800x600

8、●打印报告纸：专用报告纸、普通A4报告纸

9、结果报告纸类型：人体成分、儿童专用

10、●储存环境：0-40℃，湿度≤90%

11、●操作环境：5-40℃，湿度≤80%

12、电源：AC110/220V,50/60HZ,60VA，电击保护 I 类设备， BF 型应用部分

13、通信接口： USB .1, RS -232.1

