安宁市第一人民医院电泳仪购置项目

招标要求

电泳系统

1、检测原理：高压琼脂凝胶电泳法及醋纤电泳法；

2、测试项目：血清蛋白、尿蛋白、脑脊液蛋白、免疫固定电泳（血清，尿），高解析度蛋白（血清、尿液、脑脊液），脂蛋白、胆固醇、血红蛋白（酸性，碱性，等电聚焦），糖化血红蛋白，肌酸激酶同功酶，碱性磷酸酶同功酶，乳酸脱氢酶同功酶，寡克隆条带，并可自配凝胶（琼脂、聚丙烯酰胺凝胶）；

3、稳定电压范围：0—1300V±2V连续可调；

4、稳定电流范围：0—150mA±1mA；

5、温控系统：电泳槽温度控制范围：10℃—62℃连续可调

    染色槽温度控制范围：30℃—90℃连续可调；

6、时间控制范围：1秒～99分59秒；

7、需要样品量：1～17μl；

8、可多次点样：1-6次；

9、电泳速度：血清蛋白：100人份/电泳片/每6分钟，需提供

完成电泳胶片（80人份以上）。免疫固定电泳：15人份/电泳

片/每6分钟30秒，需提供完成电泳胶片（15人/片）。

血红蛋白：40人份/电泳片/每25分钟；同功酶：（CK、LD）60人份/每6分钟；

10、自动化：自动加样、自动加底物、自动孵育、自动烘干人员可离机完成同功酶实验；

11、可升等加装自动样品稀释器，稀释倍率数有：1︰3、1︰5、1︰8、1︰10、1︰12五种参数，可自动标样品稀释；

二、染色系统

1、自动染色，脱色，烘干；

2、染色处理程序化，内置电脑控制；

3、染色处理条件可人工设定，编程，适用范围广；

4、可适用琼脂电泳片及醋纤电泳片。

