安宁市第一人民医院有创呼吸机购置项目招标要求

一、基本特征

适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面；

≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持戴无菌手套操作；

屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供≥4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示；

内置后备可充电锂电池使用时长≥90分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上；

★气动电控呼吸机（空、氧双气源），并提供一体化集成备用空气气源，保证断气断电状态下能继续工作；

★实时气源压力电子显示；

病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出；

具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件； 

吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；

★一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展；

★具备动态肺视图，能实时动态图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤风险、肺塌陷风险的提示。

二、呼吸模式及功能

★标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波；
高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等）；

无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式；

★氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；

智能同步技术（如IntelliCycle），自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数； 

具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；

具有低流速P-V工具（或静态P-V环），辅助医生确定最佳PEEP值；

具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程；

 肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾；

具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能；

三、设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1—100/min

吸气流速：6—180L/min

SIMV频率：1—60/min

吸呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1—100 cmH2O

压力支持：0—100cmH2O

PEEP：0—50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%  

四、监测参数

气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压；

★驱动压参数监测；

分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；

潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；

呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率

吸入氧浓度的监测

肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；

实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策； 
实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；

实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。

五、报警参数

具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示； 

气道压力：过高/过低报警

分钟通气量：过高/过低报警

潮气量：过高/过低报警

总呼吸频率：过高/过低报警

窒息报警，时间可设置（5-60s）

六、其他功能

具有便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

信息互连：配有wifi功能，可直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
七、配置要求

主机 、成人模拟肺、 机械臂 、湿化器 、备用空气气源、台车；通气模式：VC-A/C通气模式 、 PC-A/C通气模式 、 SIMV-VC通气模式、  SIMV-PC通气模式 、CPAP/PSV通气模式 、SIGH通气模式 、 DuoLevel通气模式 、PRVC通气模式 、PRVC-SIMV模式 、 无创呼吸模式 、 AMV 、 VS 、氧疗功能 。 其它功能配置： P0.1监测 、呼吸功监测 、最大吸气负压监测 、 浅快呼吸指数监测、内源性PEEP监测 、智能吸痰功能、ATRC功能 、脱机辅助工具（SBT） 、高级肺保护工具包 ）
八、质保期：不少于1年
