附件1：安宁市第一人民医院（连然院区）血透室水处理系统维保项目采购需求

一、服务地点及维保设备:安宁市第一人民医院连然院区血透室水处理系统设备（型号： RO Dia Ⅱ2100）。

二、维保期限及范围：一年；整机全保（包括日常保养、维修及所有零配件、耗材更换等）。

三、要求：

1、更换下列内容：

	品名
	数量
	备注

	多介质罐KAT5000更换填料
	1套
	树脂罐：（1 升树脂软化交换能力≥4dH*m³）；活性炭罐（活性炭点值＞1100）。

反渗膜有效面积≥37.2 ㎡；反渗膜脱盐率≥99.2%；反渗膜产水量超过 34.1m³/d；反渗膜尺寸为 8 英寸。

3、更换后水质需要达到血透用水标准并出具有效检测报告。

	树脂罐Duo Soft500/900更换填料
	1套
	

	活性炭罐AK5000更换填料
	1套
	

	E1反渗膜
	2支
	

	E2反渗膜
	2支
	


2、维保材料、配件及工作的要求

（1）维修、维护、保养更换的配件及耗材，须是原厂正品配件，需验收确认后方能使用。

（2）设备系统发生故障，维修、维护、保养所有需要的配件与耗材，制定具体的维修、维护、保养方案，严格按照方案定期更换配件与耗材，全面维护保养。

（3）需定期检查、维护、更换配件等，必须详细填写书面记录，医院管理人员签字确认留存作为凭证。

（4）重大故障时48小时内到达现场进行维修工作。

（5）做好相关数据记录工作。

