附件1：安宁市第一人民医院血气分析仪及配套耗材供应商遴选项目采购需求

1、测量参数 : PH,PCO2,PO2,K,Na,Cl,Ca,Hct，Lac及Glu。

2、非一次性电极，血气及离子电极上机寿命不少于2个月。

*3、独立试剂包，规格从最小25测/包到最大2000测/包，上机最长45天；室温存储，有效期最长可达9个月。

4、独立一体化清洗包，上机达60天有效，不受测试次数限制，用完为止。

5、月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达30天或更长，不限制测试次数，并可单独更换和使用。

6、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。

7、不小于12寸的TFT全彩色液晶触摸屏，支持中文病人信息输入且字库容量不少于15000汉字。

8、最大计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa，THb(c)等测量项目和计算项目等≥42项；

9、仪器注册可选自动质控功能，支持三水平质控品。

*10、多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2% 和PCO2 gap等参数；

11、同时支持注射器、毛细管、安瓿瓶、试管等容器测量；

12、样本量：全参数样品量<170uL；

13、内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统；

14、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃；

15、内置多种质控规则，不少于一个月的质控图和质控记录，支持质控数据打印和导出；

16、安瓿瓶质控品和动脉采血针进样不需要适配器，采样针内、外壁自动清洗；

17、支持HL7协议的LAN口网络连接；

18、内置二维条码扫描枪及80cm宽幅热敏打印机；

19、定标方式：自动和手动， 一点和两点定标；

20、进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块；

21、定标间隔：可根据要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达12小时；

22、分析时间：进样后血气项目约60秒；

23、内存：主机可自动储存5000份以上历史样本完整信息，存储容量可扩展；

备注：*标要求条款不允许负偏离！
