附件1：安宁市第一人民医院吞咽神经和肌肉电刺激仪及熏蒸床购置项目采购需求

★1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准；

2、适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练；

3、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成；

4、结构形式：台式（可装配撑杆）；

5、显示方式：液晶屏幕显示界面；

★6、操作方式：一键飞梭的操作方式，提供相关佐证材料，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成；

7、治疗功能及输出路（线）数：同时具备评估、治疗及训练三种功能；治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线）；

8、开路电压峰值：≤150V；

9、定时范围：1-99min；

10、输入功率：≤100VA；

★11、具备四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式；

12、连续脉冲治疗模式（成人）：

★12.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

12.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

12.3、脉冲间隔：100uS；

12.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调；

13、交替脉冲治疗模式（儿童）：

★13.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

13.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

13.3、脉冲间隔：100uS；

13.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s；

14、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：

★14.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

14.2、脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms；

14.3、脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s；

15、评估模式

15.1评估模式脉冲宽度：1000ms；

 15.2、评估模式脉冲间隔：1000ms；

★15.3、评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA；

★15.4、评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA；

 16、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》；

★17、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

熏蒸床

1、通过国家ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，并持有该认证证书；

2、床体材质为双层玻璃钢材质，并配有回凝水排流收集装置；

3、配有≥7cm厚度根据人体工学原理设计的多部位熏蒸床面；

4、配有超温提示、干锅提示、传感器故障提示保护功能，并智能显示；

5、采用机电分离式全电脑控制：自动温度控制系统、自动时间控制系统、自动水干报警系统、自动超高温报警系统；

6、供汽原理为腔体走汽，汽体均匀柔和无温差；

7、控制系统为全电脑恒温控制，为用户提供≥9种工作模式，可根据春夏秋冬季节的不同及每位患者的病理情况不同拟订治疗时间和治疗温度，并具有记忆功能，同时熏蒸温度也可根据患者的耐热强度自行调节；

8、加热采用具有专利技术的复合式电加热盘，环面立体加热，加热快、质量稳定；

9、抽屉式换药装置，且不锈钢内胆可取出；

10、温度传感器采用数字信号传输，精准测量并实时显示接近皮表的汽态温度；

11、熏蒸配备（主要功能）：颈部、肩部、胸部、背部、腰部、腹部、骶部、双膝等部位及全身进行熏蒸治疗；

12、额定功率：≤1400VA；

13、熏蒸器容积：≥5000ml；

14、温度设定可调30-56℃，并可实时显示当前温度；

15、计时范围可调：1-99min。

说明：带★条款采购需求为实质性要求，需响应！
