附件1：安宁市第一人民医院（金方院区）血透用水处理系统维保服务项目采购需求

一、服务地点及维保设备:安宁市第一人民医院金方院区血透室水处理系统设备（型号： RO Dia ⅡC 1600）;

二、维保期限及范围：一年；整机全保（包括日常保养、维修及所有零配件、耗材更换等）;

三、维保开始即更换下列内容

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 2162罐 | 1 |  |
| 树脂 | 1665罐 | 2 |  |
| 锰砂 | 2162罐 | 1 |  |
| 反渗膜 | 8040 E1 | 2 |  |
| 反渗膜 | 8040 E2 | 2 |  |

1、为了保证当前水处理系统的稳定性及产水品质，要求本次更换反渗膜和前处理罐填料物料（砂、树脂、炭）与水机配置一致，需提供关键物料（石英砂、锰砂、活性炭、树脂、反渗膜）进口报关单；

2、提供树脂总交换容量2.0Min.eq/L；最大均匀系数达到1.1；平均颗粒尺寸0.60（＋/-0.05）mm；

3、提供活性炭碘值（mg/g）不低于1100，是严格的质量控制下高温活化的椰壳颗粒活性炭，具有更大比表面积，更强的机械硬度，更多的孔隙和化学稳定性；

4、提供石英砂应为水晶石英砂类，SiO2含量达99%；

5、提供锰砂筛目大小：9×35；密度：704-800kg/m3；

四、维保材料、配件及工作的要求

1、维修、维护、保养更换的配件及耗材，须是原厂正品配件，需验收确认后方能使用;

2、设备系统发生故障，维修、维护、保养所有需要的配件与耗材，制定具体的维修、维护、保养方案，严格按照方案定期更换配件与耗材，全面维护保养;

3、需定期检查、维护、更换配件等，必须详细填写书面记录，医院管理人员签字确认留存作为凭证;

4、重大故障时24小时内到达现场进行维修工作;

5、做好相关数据记录工作;

6、供应商在本省内设有常驻服务机构；

7、维修人员需要具备维修劳铒水机专业工具:电导度表，安规仪等，提供实物照片、年检报告;

8、供应商需要具备原厂授权书，维修工程师必须为经过设备厂家严格培训考核，获得厂家维修资格合格证的人员(合格证书需提供原件)，提供不低于原厂工程师技术能力的维修保障服务，及时发现并解决故障。