附件1安宁市第一人民医院静脉射频消融系统购置项目采购需求
1.工作条件
1.1温度:10℃~40℃;
1.2湿度:10%~90%；
1.3气压:700hPa~1060hPa；
2.性能要求
2.1最大输出功率误差±20%;
2.2功率显示误差:显示误差不超过+2W；
2.3工作频率误差:不超过±10%；
2.4 温度测量范围:10℃~130℃，误差:不超过±3℃；
2.5目标温度:80-120℃，误差:不超过±3℃；
2.6设备应有时间显示装置，时间显示范围为0s~20s，误差：不超过±1s；
2.7治疗能量监测
设备应有治疗能量监测装置，治疗能量显示，单位为“J(焦耳)”，误差：不超过±20%；
2.8 峰值系数
峰值系数应为1.7，误差不超过±30%;
2.9 负载阻抗范围
设备在最大输出功率时的负载范围为80欧姆~300欧姆；
3.功能及安全：
1、电极电缆或其连接发生中断时，应能停止射频输出并提示;
2、治疗时间到，设备应自动切断射频输出，并有相应提示功能;
3、设备有状态指示灯功能可区分输出或者治疗操作;
4、可在触摸屏上触摸操作，可调节内容;主页面元素包括:加热时间、单次加热最大时间、导管温度、加热温度量表、射频功率、功率量表、信息栏、当前时间、导管插拔次数、输出总能量、当前周期；
超上限温度提示并自动切断射频输出:
1、故障诊断和提示: 如导管异常、阻抗过高、温度异常、功率异常、传热过慢异常、传热过快异常、阻抗过低。
2、主机连接导管联合工作时，超过温度测量范围(10℃-130℃)时，开启治疗模式时，会提示温度异常。
3、治疗过程中会监测并显示加热时间、单次加热最大时间、导管温度、加热温度量表、射频功率、功率量表、信息栏、当前时间、导管插拔次数、输出总能量、当前周期。
4.配套耗材
规格尺寸：
可插入长度60-100cm；加热单元长度：6-8cm；加热单元直径：2.1mm
断裂力(峰值拉力)；
手柄与导管主体之间，手柄与电缆之间的断裂力应不小于15N；
弯曲疲劳：
将导管放在弯曲模型中，反复推拉10次及旋转180°后推拉10次，导管外观应无明显脱胶、开裂、断裂等不良现象。
圆球端头设计，可以有效避免深静脉血栓。
[bookmark: _GoBack]
