附件1安宁市第一人民医院呼吸监护系统升级项目采购需求

一、监护仪参数要求：

- 1.1  多参数监护仪，可用于监护成人；

- 1.2  12.1寸TFT型彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600,最多7道波形显示，标配触摸屏；

- 1.3  具有悬浮报警灯，报警讯息一目了然，即使身处监护仪后侧，依然掌握报警情况；

- 1.4  一体化便携式提手；

- 1.5  整机无风扇设计，零噪声，无吸尘，屏幕5°倾斜，符合人体工程学设计；

- 1.6  标准配置有以下功能和模块：可监测无创血压(NIBP)/血氧(SpO₂)/脉率(PR)/心电(ECG)/呼吸(RESP)/体温(TEMP)/有创血压（IBP）模块；

- 1.7  3/5导心电测量；

- 1.8  具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

- 1.9  具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；

- 1.10  抗交流电/除颤/电刀等干扰功能，除颤后恢复时间小于10s；

- 1.11  具备起搏信号自动识别功能；

- 1.12  药物浓度计算功能，起搏分析，满足心电监护临床应用；

- 1.13  采用先进弱灌注血氧技术，可示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

- 1.14  NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性；

- 1.15  具有三级声、光、文字报警，参数报警级别可调；

- 1.16  具备报警集中设置功能；

- 1.17  具备掉电存储功能，当交流电与电池断电时均可保存当前数据心律失常种类≥23 种；

- 1.18  具有 ST段分析功能，ST 测量范围达到-2.0mV~+2.0mV 或更宽；

- 1.19  最多显示1个参数的120小时的压缩和扩展波形，趋势回顾最长120小时，NIBP；

- 1.20  测量回顾不小于7200组，报警事件回顾最长120小时数据，心律失常回顾最长120小时心律失常数据；

- 1.21  大字体显示界面，标准界面与七导联心电图界面多种显示界面；

- 1.22  心电、呼吸、血压、血氧饱和度、体温涉及的电击防护等级为CF级，以保证患者漏电流的安全；

- 1.23  可连接记录仪，对所需波形参数进行打印，记录仪走纸速度6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s

- 1.24  标配防水血氧探头；

- 1.25  电源：100-240V交流，50/60Hz最大输入功率0.7-0.3A；

- 1.26  超长待机时间，正常状态满电量工作时间≥8个小时电：导联：5/3导联可选；监护方式：诊断、监护、手术；

- 1.27  心电测量范围：15-300bpm²最大误差：≤±1%bpm；

- 1.28  分辨率：1bpm(搏/分)率响应：0.05—100Hz；

- 1.29  增益选择：×1/4（2.5mm/mV）、×1/2（5mm/mV）、×1（10mm/mV）、×2（20mm/mV）、

×4（40mm/mV）、自动时间基准具有6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s四种可选；

- 1.30  无创血压：测量方法：振荡平均法0～300mmHg测量范围：成人/儿童/新生儿；测量方式:手动/连续／自动（1min、2min、2.5min、5min、10min、15min、30min、1h、2h、4h、8h 可调)；

- 1.31  有创血压：测量范围：-50mmHg～300mmHg测量精度：±2%或者1mmHg分辨率：1mmHg；脉率精准确度：在 30-300bmp测量范围内准确度为±2bpm 或±2%；

- 配置要求：

- 2.1  监护仪型号匹配科室目前的监护中央站/工作站；

- 2.2  监护仪数量2台；配监护仪支架2套及墙体安装；

- 2.3  重点解决现在病区监护系统无线连接不稳定的问题，并进行包括WiFi系统在内的升级和线路问题；

- 2.4  75寸以上大屏显示器2套和支架及墙体安装和HDMI输出线路连接。