附件1：安宁市第一人民医院特殊肺功能模块（支气管激发试验）项目采购需求

一、系统匹配要求：

现有肺功能检测设备基础上安装升级，须与医院目前肺功能测试系统硬件和工作站软件相匹配。

二、参数性能要求：

激发试验喷药分析系统

A)计算机控制射流喷药系统：流量 ≥7 L/min、压力 >1.5巴；

B)雾化药罐：平均雾化颗粒直径 3.2 μm、雾化能力 240±10mg/min

C)测试程序可自定义激发规程和步骤数，药物名称和浓度，剂量管理，雾化周期，雾化开始时间，雾化持续时间模式（脉冲或持续雾化）；

D)观察项目：FEV1, FEF50, sRAW；

剂量限制：FEV1 的 PD 20，或 sRAW 的 PD 10

三、附加设备：

国产呼出气一氧化氮测定仪1套配合使用，设备须匹配目前使用的院内标准耗材。

- 配置清单：激发试验电路接口卡1块、空气压缩机1台、连接管路1套、激发测试控制器（测试头）、三通连接头1块、MedAid雾化罐3个、激发滤过器5个、肺功能台车及支架臂。